医用全自动血压计参数

1、测量范围： 压力（0～299）mmHg［(0～40)kPa］

2、测量方法：示波法或柯氏音法。

3、脉率数区间不小于40次/分～180次/分

4、平均动脉压（MAP）值：有

5、测量准确度： 压力±3mmHg以内。

6、脉率数±2%以内。

7、存储容量：≥100组测量数据。

8、屏    幕：LCD屏。

9、自动休眠模式：可设置10秒，30秒，60秒无操作机器自动进入休眠模式。

10、传输模式：至少包含USB/蓝牙，同时可通过刷医院挂号条形码，身份证，第三代医保卡（包含电子医保码）自动上传数据到医生工作站；血压计可以设置锁屏模式，针对就诊者刷卡解锁测量。

11、电    源： 220v交流电。

12、电击保护：II类设备，B型应用部分。

13、运行大气压力： 80kPa～106kPa。

14、外形尺寸≤ 420mm（长）×400mm（宽）×345mm（高）。

15、袖带：采用抗菌布套。

16、袖带适用周长范围：17cm～42cm。

17、臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

18、提供符合医院信息化建设所需的所有标准接口，（如 DICOM 传输WORKLIST 信息的获取等所有接口）不得以授权、密码等各种方式进行限制，院方可以在厂家的指导下进行连接、配置等。在接口使用过程中，若医院遇到问题，对方需无条件提供技术支持，协助医院解决问题。

19、测量错误时可自动提醒用户重新进行测量。

20、保修期≥5年。