- 一、病人监护仪技术参数：

1、整机要求：

1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持升级IBP、CO2、AG和CO任意参数模块的即插即用；

1.2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高；

1.3、彩色液晶触摸屏≥12英寸，分辨率≥1280x800像素，≥10通道波形显示；

1.4、屏幕采用电容屏非电阻屏；

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能；

1.6、屏幕倾斜10-15度设计；

1.7、支持遥控器无线远程操作监护仪；

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；

1.9、安全规格：ECG、TEMP、IBP、SpO2、NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型；

1.10、监护仪设计使用年限≥8年；

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种；

1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0-107.4kPa；

1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0-40℃；

1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15-95%。

2、监测参数：

2.1、配置3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测；

2.2、心电监护支持心率、ST段测量、心律失常分析、QT/QTc连续实时测量和对应报警功能；

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证；

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s；

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看；

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析；

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200-800 ms；

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果、心律失常统计结果、ST统计和QT/QTc统计结果；

2.9、提供SpO2、PR和PI参数的实时监测，适用于成人、小儿和新生儿；

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁；

2.11、配置无创血压测量，适用于成人、小儿和新生儿、

2.12、提供手动、自动、连续和序列4种测量模式，提供24小时血压统计结果。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25-290mmHg，舒张压10-250mmHg，平均压15-260mmHg；

2.14、提供辅助静脉穿刺功能；

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 可根据需要更改体温通道标名；

2.16、支持升级≥4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人、小儿和新生儿，通过国家三类注册认证；

2.17、支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。

3、系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，产品用户手册提供报警限自动设置规则；

3.2、支持肾功能计算功能；

3.3、具有图形化技术报警指示功能；

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾；

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件能够存储≥30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；

3.6、≥1000组NIBP测量结果；

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能；

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘；

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统；

3.11、支持监护仪进入夜间模式、隐私模式、演示模式和待机模式；

3.12、配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能、

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化；

3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，可快速识别异常趋势信息；

3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。